## Tehnoloģija
Pielikums Nr. 8 Atklāta konkursa Nr. OMTK 2017/02/ERAF nolikumam
Norādījumi laboratorijas tehnoloģiju aprīkojumam
Telpas Nr. un nosaukums | Darb. v.sk | Optimālā telpas Platība m2 | Iekārtas | Temp. telpā | Mitrums telpā | Optimālais Izmērs p-dz-a | Daudz | Kanalizācija (ir) | Ūdens (k/a, a) | Jauda kW kopējā | V | Gaisa nosūce m3/st vienai iekārtai | Darba režīms st. | Gāzes tips
Pirmais stāvs
1_3
Ķīmisko procesu mācību laboratorija | 12 | 60 |  | 19-23°C | 40-60%
|  |  | Klases mēbeļu aprīkojums |  |  |  | 1
|  |  | Skolotāja darba galds |  |  | 2500x750x900 | 1
|  |  | Skolotāja krēsls |  |  | 900 | 1
|  |  | Skolnieku galds saliņa ar izlietni |  |  | 1200x1500x805 | 2 | ir | k/a
|  |  | Skolnieka krēsls |  |  | 750 | 12
|  |  | Galds iekārtām TRESPA vai analogs Hveida |  |  | 7500x750x900 | 1 | ir | k/a
|  |  | Skapis drēbēm |  |  | 1000x540x2000 | 2
|  |  | Ķīmisko reaktoru padeves iekārta |  |  | 1300x680x630 | 4 |  |  | 2 | 220 |  | 8
|  |  | Reaktors ar maisīšanu |  |  |  | 1
|  |  | Cauruļu reaktors |  |  |  | 1
|  |  | Reaktori ar maisīšanu, virknē |  |  |  | 1
|  |  | Reaktors ar pārtrauktu maisīšanu |  |  |  | 1
|  |  | Plūsmas reaktors |  |  |  | 1
|  |  | Laminārās plūsmas reaktors |  |  |  | 1
|  |  | Rektifikācijas apmācības stends |  |  | 1300x750x2100 | 1 |  |  | 2 | 400 |  | 8
|  |  | Cauruļveida reaktors |  |  | 1200x600x1050 | 1 |  |  | 3 | 220 |  | 8
|  |  | konvekcijas žavēšanas apmācības stends |  |  | 2000x1200x2000 | 1 | ir | k/a | 3 | 400 |  | 8
|  |  | gaisa adsorbcijas apmācības stends |  |  | 2000x700x1500 | 1 |  |  | 3 | 400 |  | 8
|  |  | portatīvais dators |  |  |  | 1
|  |  | projektora ekrāns |  |  |  | 1
|  |  | projektors |  |  |  | 1
|  |  | printeris |  |  |  | 1
1_4
Biotehnoloģiju un atjaunojamās enerģijas procesu mācību laboratorija | 8 | 140 |  | 19-23°C | 40-60%
|  |  | Reaģentu uzglabāšanas skapis Asecos vai analogs |  |  | 1200x615x2000 | 1 |  |  |  |  | 75 | 12
|  |  | Laboratorijas skapis |  |  | 1000x540x2000 | 2
|  |  | Drēbju skapis |  |  | 1000x540x2000 | 1
|  |  | Laboratorijas galds, C-tipa |  |  | 1500x750x900 | 6
|  |  | Centrālais laboratorijas galds TRESPA vai analogu virsmu |  |  | 2400x1650x900/1625 | 2 | ir | a
|  |  | Centrālā galda gala izlietnes, PP |  |  | 1650x750x900 | 2 | ir | k/a
|  |  | Laboratorijas krēsls |  |  | 900 | 16
|  |  | Lokālā nosūce |  |  | 400 | 4 |  |  |  |  | 30 | 24
|  |  | Skolotāja darba galds ar izlietni |  |  | 2500x750x900 | 1 | ir | k/a
|  |  | Skolotāja krēsls |  |  | 900 | 1
|  |  | Klases mēbeļu aprīkojums Skolnieku galds saliņa ar izlietni |  |  | 1200x1500x805 | 2 | ir | k/a
|  |  | Klases mēbeļu aprīkojums Skolnieka krēsls |  |  | 750 | 8
|  |  | Laboratorijas mēroga bioreaktors |  |  | 300x600x450 | 1 |  |  | 0.2 | 220 |  | 8
|  |  | Elektroforēzes sistēma |  |  | 260x160x280 | 1
|  |  | Spektrofotometrs |  |  | 500x500x500 | 1 |  |  | 0.4 | 230 |  | 4
|  |  | Klimatiskā testa kamera |  |  | 480x540x470 | 1 |  |  | 1 | 400 |  | 8
|  |  | Bioetanola ražošanas iecirknis |  |  | 4000x1500x2200 | 1 |  |  | 10 | 400 |  | 24
|  |  | Biogāzes ražošanas iecirknis |  |  | 4600x1000x2000 | 1 |  |  | 5 | 400 |  | 24
|  |  | Alus darīšanas katls |  |  | 500x500x500 | 2
|  |  | Laboratorijas trauku komplekts |  |  |  | 1
|  |  | Homogenizators |  |  | 370x470x300 | 1 |  |  | 0.15 | 220 |  | 8
|  |  | Augstas kapacitātes centrifūga ar dzesēšanas funkciju |  |  | 870x650x570 | 1
|  |  | Dzesēšanas - sildīšanas termostats |  |  | 300x300x200 | 1
|  |  | Miniatūra Centrifūga / Vortekss |  |  | 120x170x120 | 4 |  |  | 0.03 | 220 |  | 2
|  |  | Žāvēšanas skapji (lielāka tilpuma un mazāka) |  |  | 500x500x500 | 2 |  |  | 1 | 220 |  | 8
|  |  | Ūdens termostats |  |  | 400x400x400 | 1 |  |  | 0.5 | 220 |  | 4
|  |  | Fotokolorimetri |  |  | 500x500x500 | 2
|  |  | Mufeļkrāsns |  |  | 600x600x600 | 1 |  |  | 2.5 | 230 |  | 4
|  |  | Rotācijas iztvaicētājs |  |  | 300x300x300 | 1
|  |  | Žāvsvari |  |  | 400x400x400 | 1 |  |  | 0.2 | 220 |  | 4
|  |  | Centrifūga |  |  | 400x400x400 | 1 |  |  | 0.4 | 220 |  | 2
|  |  | portatīvais dators |  |  |  | 1
|  |  | projektora ekrāns |  |  |  | 1
|  |  | projektors |  |  |  | 1
|  |  | printeris |  |  |  | 1
1_5
Zāļu formu tehnoloģiju mācību laboratorija | 10 | 85 |  | 19-23°C | 40-60%
|  |  | Centrālais laboratorijas galds TRESPA vai analogu virsmu |  |  | 2400x1650x900/1625 | 2 | ir | a
|  |  | Laboratorijas galds, C-tipa |  |  | 1500x750x900 | 8
|  |  | Laboratorijas atvilktņu bloks uz riteņiem |  |  | 600x500x500 | 15
|  |  | Laboratorijas skapis |  |  | 1000x540x2000 | 3
|  |  | Drēbju skapis |  |  | 1000x540x2000 | 1
|  |  | Laboratorijas krēsls |  |  | 900 | 30
|  |  | Skolotāja darba galds |  |  | 2500x750x900 | 1
|  |  | Skolotāja darba galda atvilktņu bloks |  |  | 600x500x605 | 1
|  |  | Skolotāja krēsls |  |  | 900 | 1
|  |  | Centrālā galda gala izlietnes, PP |  |  | 1650x750x900 | 1 | ir | k/a
|  |  | Laboratorijas izlietne, PP |  |  | 1500x750x900 | 1 | ir | k/a
|  |  | Svari Analītiskie ar svaru galdu |  |  | 120x120x40 | 1 |  |  | 0.3 | 230 |  | 8
|  |  | Laboratorijas tablešu prese |  |  | 400x300x360
|  |  | Manuāls tablešu testeris, cietība, garums, biezums |  |  | 230 x 240 x 120 | 1 |  |  | 0.8 | 230 |  | 2
|  |  | Tablešu nobirzuma testeris |  |  | 330x440x300 | 1
|  |  | Tablešu sairšanas testeris |  |  | 490x300x800 | 1 |  |  | 0.2 | 230 |  | 2
|  |  | Pulverveida produktu tilpuma blīvuma testeris |  |  | 700x700x700 | 1 |  |  | 0.3 | 230 |  | 4
|  |  | Svari Analītiskie ar svaru galdu |  |  | 120x120x40 | 1 |  |  | 0.3 | 230 |  | 8
|  |  | Sietu kratītājs |  |  | 417 x 212 x 884 | 1 |  |  | 0.9 | 230 |  | 2
|  |  | Verdošā slāņa granulēšanas iekārta ar kompressoru |  |  | 700x800x900 | 1 |  |  | 0.8 | 230 |  | 4
|  |  | Laboratorijas trauku komplekts |  |  |  | 1
|  |  | Mēbeļu un klases uzstādīšana |  |  |  | 1
|  |  | portatīvais dators |  |  |  | 1
|  |  | projektora ekrāns |  |  |  | 1
|  |  | projektors |  |  |  | 1
|  |  | printeris |  |  |  | 1
1_7
Būvmateriālu un cementa tehnoloģiju laboratorija | 12 | 130 |  | 19-23°C | 40-60%
|  |  | Laboratorijas galds, H-tipa ar atvilkņu bloku uz riteņiem |  |  | 1500x750x900 | 6
|  |  | Laboratorijas galds, H-tipa ar atvilkņu bloku uz riteņiem |  |  | 1200x600x750 | 15
|  |  | Laboratorijas izlietne ar nosēdaku |  |  | 1500x750x900 | 2 | ir | k/a
|  |  | Laboratorijas skapis |  |  | 1000x540x2000 | 3
|  |  | Drēbju skapis |  |  | 1000x540x2000 | 1
|  |  | Laboratorijas krēsls |  |  | 900 | 28
|  |  | Skolotāja darba galds |  |  | 2500x750x900 | 1
|  |  | Skolotāja darba galda atvilktņu bloks |  |  | 600x500x605 | 1
|  |  | Skolotāja krēsls |  |  | 900 | 1
|  |  | Svari Precīzijas ar svaru galdu |  |  | 200x200x40 | 1
|  |  | Žāvskapis |  |  | 750x600x900 | 1 |  |  | 3 | 220 |  | 6
|  |  | Klimata kamera mitruma un temperatūras modelēšanai |  |  | 800x700x1300 | 1 |  |  | 1.5 | 230 |  | 8
|  |  | Mitruma mērītājs betonam |  |  | 147 x 75 x 30 | 1
|  |  | Betona maisītājs |  |  | 200 x 300 x 1100 | 1 |  |  | 0.7 | 230 |  | 4
|  |  | Formas betona parauga paraugu izgatavošanai spiedes testiem |  |  | 100x100x100 | 4
|  |  | Gaisa iesaistes mērītājs |  |  | 100x100x100 | 1
|  |  | Laboratorijas prese spiedes un lieces pārbaudēm |  |  | 1100x600x1300 | 1 |  |  | 0.6 | 230 |  | 2
|  |  | Sietu kratītājs ar sietu komplektu |  |  | 417 x 212 x 884 | 1 |  |  | 0.9 | 230 |  | 2
|  |  | Ūdens necaurlaidības noteikšanas iekārta |  |  | 1250 x 470 x 1430 | 1 |  |  | 0.2 | 220 |  | 2
|  |  | Ūdens vanna ar cirkulatoru |  |  | 590 x 220 x 670 | 1 |  |  | 2.8 | 230 |  | 4
|  |  | Manuāls vikata testeris cementam |  |  | 100x100x100 | 1
|  |  | Konusa komplekts |  |  | 100x100x100 | 1
|  |  | Kubu veidņu vibrogalds |  |  | 500x500x50 | 1 |  |  | 0.5 | 230 |  | 2
|  |  | Tilpumblīvuma trauki |  |  | 100x100x100 | 2
|  |  | Paraugu dalītājs |  |  | 100x100x100 | 1
|  |  | Piknometri ar galvām |  |  | 100x100x100 | 6
|  |  | Svari |  |  | 400x300x40 | 1 |  |  | 0.2 | 220 |  | 4
|  |  | portatīvais dators |  |  |  | 1
|  |  | projektora ekrāns |  |  |  | 1
|  |  | projektors |  |  |  | 1
|  |  | printeris |  |  |  | 1
1_8_1
Pārtikas produktu ražošanas tehnoloģiju laboratorija (maize un augļi) | 16 | 55 | Telpā nodrošināt vismaz 3 kanalizācijas trapus | 19-28°C | 40-80%
|  |  | Galds ar 2 izlietnēm |  |  | 1700x700x850 | 1 | ir | k/a
|  |  | Darba galds |  |  | 1700x700x850 | 2
|  |  | Nerūsējošā tērauda galds |  |  | 1500x700x850 | 3
|  |  | Nerūsējošā tērauda galds uz 4 ritenīšiem ar bremzēm |  |  | 1200x700x850 | 1
|  |  | Koka galds |  |  | 1600x1200x850 | 1
|  |  | Planetārais mikseris |  |  | 480x400x650 | 1 |  |  | 0.37 | 230 |  | 1.5
|  |  | Konditorejas un maizes krāsns |  |  | 885x1200x1260 | 1 |  |  | 16.7 | 380 | 200 | 5
|  |  | Raudzēšanas skapis |  |  | 885x1070x670 | 1 |  |  | 2.4 | 380 |  | 5
|  |  | Veltņotājs mīklas gatavošanai |  |  | 1900x870x570 | 1 |  |  | 0.75 | 400 |  | 2
|  |  | Plīts elektriskā 4 sildvirsmas |  |  | 800x800x900 | 1 |  |  | 6 | 400 | 200 | 5
|  |  | Ledusskapis ar saldētavu |  |  | 900x900x2000 | 1 |  |  | 0.6 | 220 |  | 24
|  |  | Skapis veramām durvīm ar 4 plauktiem |  |  | 600x560x2000 | 2
|  |  | Sastatnes ar plauktiem no nerūsējošā tērauda |  |  | 1500x400x1800 | 1 | ir | a
|  |  | Vārāmais katls |  |  | Ø360x420h | 1 | ir | a | 1.8 | 230 | 200 | 5
|  |  | Centrifūgas sulu spiede |  |  | 380x260x480 | 1 |  |  | 0.55 | 220 |  | 2
|  |  | Pasterizators elektrisks |  |  | 500x500x400 | 1 |  |  | 6 | 400 |  | 4
|  |  | Universāla augļu un ogu piedevu gatavošanas iekārta |  |  | 540x350x650 | 1 | ir | a | 5 | 400 |  | 5
|  |  | Dārzeņu mizotājs |  |  | 830x530x1230 | 1 |  |  | 0.37 | 230 |  | 1.5
|  |  | Dārzeņu griezējs |  |  | 280x630x550 | 1 |  |  | 0.37 | 230 |  | 2
|  |  | Ābolu smalcinātājs elektriskais |  |  | 514x586x1328 | 1 |  |  | 2.2 | 230 |  | 1.5
|  |  | Augļu žāvētājs izgatavots no nerūsējošā tērauda |  |  | 270x820x270 | 1 |  |  | 0.48 | 220 |  | 15
|  |  | Pārtikai pimērotas plastmasas kastes |  |  | 1230x570x510 | 2
|  |  | Elektriska dozēšanas ierīce |  |  | 477x300x600 | 1 |  |  | 0.23 | 220 |  | 3
|  |  | Svari Pārtikas produktu svēršanai līdz 15 kg |  |  | 256x288x124 | 1 |  |  | 0.1 | 220 |  | 4
|  |  | portatīvais dators |  |  |  | 1
1_8_2
Pārtikas produktu ražošanas tehnoloģiju laboratorija (gaļa) | 16 | 35 | Telpā nodrošināt vismaz 3 kanalizācijas trapus | 19-28°C | 40-80%
|  |  | Galds ar 2 izlietnēm |  |  | 1700x700x850 | 1 | ir | k/a
|  |  | Darba galds |  |  | 1700x700x850 | 2
|  |  | Nerūsējošā tērauda galds |  |  | 1500x700x850 | 2
|  |  | Darba galds |  |  | 1600x700x850 | 1
|  |  | Kombi krāsns ar žāvēšanas/kūpināšanas funciju |  |  | 820x630x2000 | 1 | ir | a | 7.5 | 400 | 200 | 15 | Saspiests gaiss
|  |  | Ledus ģenerators |  |  | 400x400x600 | 1 | ir | a | 0.5 | 220 |  | 24
|  |  | Gaļas kuteris 11 litri |  |  | 995x510x540 | 1 |  |  | 1.5 | 400 |  | 3
|  |  | Gaļas maļamā mašīna |  |  | 420x270x450 | 1 | ir | a | 0.75 | 230 |  | 3
|  |  | Desu sprice 7 litri |  |  | 400x450x1050 | 1
|  |  | Klipsators |  |  | 220x450x850 | 1 | [6 empty] | Saspiests gaiss
|  |  | Slaiseris gaļas griešanai šķēlēs |  |  | 620x425x370 | 1 |  |  | 0.23 | 230 |  | 1.5
|  |  | Autoklāvs konservu sterilizācijai |  |  | 510x560x1250 | 1 | ir | a | 3.2 | 400 | 200 | 8
|  |  | Vakuuma iepakotajs |  |  | 490x450x180 | 1 |  |  | 0.95 | 220 |  | 3
|  |  | Plīts elektriskā 4 sildvirsmas |  |  | 800x800x900 | 1 |  |  | 6 | 400 | 200 | 5
|  |  | Ledusskapis ar saldētavu |  |  | 900x900x2000 | 1 |  |  | 0.6 | 220 |  | 24
|  |  | Skapis ar veramām durvīm |  |  | 600x560x2000 | 1
|  |  | Sastatnes ar plauktiem no nerūsējošā tērauda |  |  | 1500x400x1800 | 1
|  |  | Svari Pārtikas produktu svēršanai līdz 15 kg |  |  | 256x288x124 | 1 |  |  | 0.1 | 220 |  | 4
1_8_3
Pārtikas produktu ražošanas tehnoloģiju laboratorija (piens) | 16 | 40 | Telpā nodrošināt vismaz 4 kanalizācijas trapus | 19-28°C | 40-80%
|  |  | Galds ar 2 izlietnēm |  |  | 1700x700x850 | 1 | ir | k/a
|  |  | Darba galds |  |  | 1700x700x850 | 2
|  |  | Nerūsējošā tērauda galds |  |  | 1500x700x850 | 2
|  |  | Nerūsējošā tērauda galds uz 4 ritenīšiem ar bremzēm |  |  | 1200x700x850 | 1
|  |  | Multifunkcionāls katls - siera vanna |  |  | Ø 500x900h | 1 |  |  | 6.55 | 400 | 200 | 6 | Saspiests gaiss
|  |  | Siera galds |  |  | 600x500x850 | 1 | ir | a
|  |  | Piena seperators |  |  | 400x400x600 | 1 |  |  | 0.12 | 220 |  | 2
|  |  | Frīzeris saldējuma gatavošanai |  |  | 370x735x675 | 1 |  |  | 2.3 | 220 |  | 5
|  |  | Elektriskais sviesta kūlējs |  |  | 390x330x315 | 1 | ir | a | 0.55 | 220 |  | 4
|  |  | Plīts elektriskā 4 sildvirsmas |  |  | 800x800x900 | 1 |  |  | 6 | 400 | 200 | 5
|  |  | Ledusskapis ar saldētavu |  |  | 900x900x2000 | 1 |  |  | 0.6 | 220 |  | 24
|  |  | Skapis veramām durvīm ar 4 plauktiem |  |  | 600x560x2000 | 1
|  |  | Sastatnes ar plauktiem no nerūsējošā tērauda |  |  | 1500x400x1800 | 1
|  |  | Svari Pārtikas produktu svēršanai līdz 15 kg |  |  | 256x288x124 | 1 |  |  | 0.1 | 220 |  | 4
|  |  | Materiālu komplekts (bļodas, katli, pannas, naži, ruļļi u.c. virtuves piederumi) |  |  |  | 1
1_9 |  |  |  | 19-23°C | 40-60%
Mehāniskās darbnīcas, montāžas un apkopes mācību laboratorija | 24 | 195 | Telpā nodrošināt vismaz 2 kanalizācijas trapus
|  |  | Atslēdznieku darba galds ar perforētu sienu |  |  | 1600x800x980 | 16
|  |  | Skrūvspīles |  |  | 150x160x200 | 16
|  |  | Galda urbjmašīna |  |  | 400x400x400 | 4
|  |  | Asināšanas darbmašina |  |  | 400 x 220 x 330 | 2 |  |  | 0.8 | 230 |  | 3
|  |  | Universālais bīdmērs |  |  |  | 16
|  |  | Digitālais bīdmērs |  |  |  | 4
|  |  | Dziļuma bīdmērs |  |  |  | 16
|  |  | Metāla lineāls |  |  |  | 16
|  |  | Mikrometrs |  |  |  | 16
|  |  | Atslēdznieku stūrenis |  |  |  | 16
|  |  | Atslēdznieku stūrenis ar platu malu |  |  |  | 4
|  |  | Leņķmērs |  |  |  | 4
|  |  | Vītņu šablons |  |  |  | 16
|  |  | Rādiusa šablons |  |  |  | 16
|  |  | Tausti plakanie |  |  |  | 16
|  |  | Indikators iekšmērs |  |  |  | 2
|  |  | Rāmja līmeņrādis |  |  |  | 1
|  |  | Aizzīmēšanas plate |  |  |  | 1
|  |  | Aizzīmēšanas adata |  |  |  | 16
|  |  | Parastais punktsitis |  |  |  | 16
|  |  | Aizzīmēšanas cirkulis |  |  |  | 16
|  |  | Aizzīmēšanas bīdmērs plaktiskai aizzīmēšanai |  |  |  | 1
|  |  | Centra meklētājs |  |  |  | 4
|  |  | Punktsitis |  |  |  | 4
|  |  | Cirtnis |  |  |  | 16
|  |  | Krustcirtnis |  |  |  | 16
|  |  | Atslēdznieka veseris ar kvadrātisku belzni |  |  |  | 16
|  |  | Gumijas veseris |  |  |  | 16
|  |  | Plakanknaibles |  |  |  | 16
|  |  | Apaļknaibles |  |  |  | 16
|  |  | Asknaibles |  |  |  | 16
|  |  | Rokas grieznes |  |  |  | 4
|  |  | Sviras tipa rokas grieznes |  |  |  | 1
|  |  | Vītņripu un vītņurbju komplekts |  |  |  | 4
|  |  | Vītņurbju komplekts |  |  |  | 4
|  |  | Spirālurbju komplekts |  |  |  | 4
|  |  | Pakāpjurbis |  |  |  | 4
|  |  | Gremdurbju komplekts |  |  |  | 4
|  |  | Rīvurbji |  |  |  | 4
|  |  | Elektriskā leņķa slīpmašīna |  |  | 450 x 200 x 150 | 4 |  |  | 1.3 | 230 |  | 4
|  |  | Elektriskā rokas urbjmašīna |  |  | 380 x 180 x 220 | 4 |  |  | 1.2 | 230 |  | 4
|  |  | Skrūvspīļu žokļu mīkstie uzliktņi |  |  |  | 16
|  |  | Metāla ciršanas lakta |  |  |  | 1
|  |  | Rokas skrūvspīles |  |  |  | 16
|  |  | Rokas metāla zāģis |  |  |  | 16
|  |  | Vīļu komplekts |  |  |  | 16
|  |  | Adatvīles |  |  |  | 16
|  |  | Uzgriežņu atslēgu komplekts |  |  |  | 16
|  |  | Skrūvjgriežu komplekts |  |  |  | 16
|  |  | Seškanšu komplekts |  |  |  | 16
|  |  | Akumulatora skrūvgriezis |  |  |  | 4
|  |  | Gultņu novilcēju komplekts, divkāju |  |  |  | 1
|  |  | Trīskāju gultņu novilcējs - hidraulisks |  |  | 350 x 425 x 541 | 1
|  |  | Trīskāju gultņu novilcējs - mehānisks |  |  | 150 x 200 x 260 | 1
|  |  | Gultņu montāžas komplekts |  |  |  | 1
|  |  | Dinamometriskā atslēga, 40 - 210 Nm |  |  |  | 1
|  |  | Digitāls tahometrs |  |  |  | 1
|  |  | Lāzertermometrs |  |  |  | 1
|  |  | Vibrācijas mērītājs |  |  |  | 1
|  |  | Hidrauliskā prese |  |  | 530 x 670 x 1850 | 1
|  |  | Plauktu statnis |  |  | 1000x600x2100 | 1
|  |  | Garderobes skapis |  |  | 1000x540x2000 | 1
|  |  | Slēdzams metāla skapis |  |  | 1000x540x2000 | 3
|  |  | Saspisetā gaisa pieslēgums ar šļūtenes satinēju |  |  |  | 1 | [6 empty] | Saspiests gaiss
|  |  | Klusās darbības kompresors |  |  | 500x300x300 | 1 |  |  | 0.6 | 220 |  | 8
|  |  | Darba galdi TRESPA vai analogs |  |  | 1650x800x900 | 6
|  |  | Montāžas stacija: caurules, vārsti un stiprinājumi |  |  | 1700x1900x2100 | 1
|  |  | Sūkņu un motoru montāža un regulēšanas stends |  |  | 1500x900x1500 | 1 |  |  | 2 | 230 |  | 4
|  |  | Sūkņu un vārstu pārbaudes stends |  |  | 2700x900x2000 | 1 |  |  | 4.5 | 400 |  | 4
|  |  | Montāžas darbs: gliemežpārvads |  |  |  | 1
|  |  | Šķērsgriezuma modelis: gliemežpārvads |  |  |  | 1
|  |  | Montāžas darbs: virzuļa kompresors |  |  |  | 1
|  |  | Šķērsgriezuma modelis: virzuļa kompresors |  |  |  | 1
|  |  | Datorprogramma: virzuļa kompresors |  |  |  | 1
|  |  | Montāžas darbs: cilindriskais taisnzobrats |  |  |  | 1
|  |  | Montāžas darbs: slēgvārsts |  |  |  | 1
|  |  | Montāžas darbs: leņķa vārsts |  |  |  | 1
|  |  | Piedziņas, vārpstas un pārvadu regulēšana |  |  |  | 1
|  |  | Montāžas un apkopes darbs: Centrbēdzes sūknis |  |  |  | 1
|  |  | Montāžas un apkopes darbs: Vairāku pakāpju centrbēdzes sūknis |  |  |  | 1
|  |  | Montāžas un apkopes darbs: vītņsūknis |  |  |  | 1
|  |  | Montāžas un apkopes darbs: membrānsūknis |  |  |  | 1
|  |  | Montāžas un apkopes darbs: virzuļa sūknis |  |  |  | 1
|  |  | Montāžas un apkopes darbs: centrbēdzes sūknis līnijā |  |  |  | 1
|  |  | Montāžas un apkopes darbs: zobratsūknis |  |  |  | 1
|  |  | Kļūmju modelēšanas stends gultņos |  |  | 930 x 600 x 510 | 1 |  |  | 1.1 | 230 |  | 4
|  |  | Mēbeļu komplekts un krēsli |  |  |  | 1
|  |  | Skolotāja darba galds |  |  | 2500x750x900 | 1
|  |  | LED platekrāns |  |  | 1240x98x773 | 1 |  |  | 0.3 | 230 |  | 8
|  |  | Metāla virpa |  |  | 1950x750x1350 | 5 |  |  | 7.5 | 400 |  | 8
|  |  | Urbšanas un frēzēšanas mašīna |  |  | 1600x950x2110 | 1 |  |  | 1.5 | 400 |  | 8
|  |  | Lentzāģis |  |  | 500x1000x1000 | 1 |  |  | 1.1 | 230 |  | 8
|  |  | portatīvais dators |  |  |  | 1
|  |  | projektora ekrāns |  |  |  | 1
|  |  | projektors |  |  |  | 1
1_10
Ūdens attīrīšanas tehnoloģiju laboratorija | 8 | 75 |  | 19-23°C | 40-60%
|  |  | Seperācija nosēdināšanas tvertnē |  |  | 2000x800x1800 | 1 | ir | k/a | 2 | 400 |  | 24
|  |  | Jonu apmaiņas apmācību stends |  |  | 700x600x1000 | 1 |  |  | 0.6 | 230 |  | 4
|  |  | Adsorbcijas stends |  |  | 1800x900x2100 | 1 |  |  | 0.58 | 230 |  | 8
|  |  | Reversās osmozes apmācību stends |  |  | 2800x1050x2100 | 1 | ir | k/a | 0.2 | 230 |  | 8
|  |  | Ūdens progresīvā oksidācija |  |  | 1800x900x2100 | 1 | ir | k/a | 0.2 | 230 |  | 8
|  |  | Ūdens apstrādes iecirknis – filtrācija, adsorbcija, jonu apmaiņa |  |  | 3000x800x2135 | 1 | ir | k/a | 1 | 230 |  | 8
|  |  | portatīvais dators |  |  |  | 1
|  |  | projektora ekrāns |  |  |  | 1
|  |  | projektors |  |  |  | 1
|  |  | printeris |  |  |  | 1
Otrais stāvs
2_1
Organiskās un neorganiskās ķīmijas mācību laboratorija | 16 | 75 |  | 19-23°C | 40-60%
|  |  | Centrālais laboratorijas galds ar ķīmiski izturīgu akmens virsmu |  |  | 3000x1650x900/1625 | 2 | ir | a
|  |  | Centrālā galda gala izlietnes, PP |  |  | 1650x750x900 | 2 | ir | k/a
|  |  | Laboratorijas izlietne, PP |  |  | 1500x750x900 | 1 | ir | k/a
|  |  | Lokālā nosūce |  |  | 400 | 8 |  |  |  |  | 30 | 24
|  |  | Laboratorijas galds, C-tipa TRESPA vai analogs ar atvilkņu blokiem |  |  | 1500x750x900 | 5
|  |  | Velkmes skapis ar statīvu režģi |  |  | 1800x910x2400 | 4 | ir | a | 1.2 | 220 | 635 | 24
|  |  | Reaģentu uzglabāšanas skapis Asecos vai analogs |  |  | 1200x615x2000 | 1 |  |  |  |  | 75 | 12
|  |  | Laboratorijas skapis |  |  | 1000x540x2000 | 4
|  |  | Drēbju skapis |  |  | 1000x540x2000 | 1
|  |  | Laboratorijas krēsls |  |  | 900 | 20
|  |  | Skolotāja darba galds ar izlietni |  |  | 2500x750x900 | 1 | ir | k/a
|  |  | Skolotāja darba galda atvilķnu bloks |  |  | 600x500x605 | 1
|  |  | Skolotāja krēsls |  |  | 900 | 1
|  |  | Rotācijas ietvaicētājs ar vakuuma sūkni, R-100/V-100 |  |  | 617 x 502 x 898 | 1 |  |  | 1.7 | 230 |  | 4
|  |  | Ūdens dejonizators ar uzglabāšanas tvertni |  |  | 400x500x600 | 1 |  |  | 0.6 | 220 |  | 12
|  |  | Rokas pH metrs |  |  | 150 x 200 x 67 | 2
|  |  | Rokas vadītspējas mērītājs |  |  |  | 2
|  |  | Svari Analītiskie ar svaru galdu |  |  | 220 x 340 x 344 | 1 |  |  | 0.3 | 230 |  | 8
|  |  | Svari laboratorijas |  |  | 200x200x40 | 1 |  |  | 0.2 | 220 |  | 2
|  |  | Magnētiskais maisītājs |  |  | 200x200x40 | 10 |  |  | 0.5 | 220 |  | 2
|  |  | Elektrolīzes komplekts |  |  |  | 1
|  |  | Ultraskaņas vanna |  |  | 250x150x100 | 1 |  |  | 0.05 | 220 |  | 2
|  |  | Filtrēšanas aprīkojums ar Bihnera piltuvi un kolbu |  |  |  | 8
|  |  | UV lampa, divi viļņu garumi |  |  |  | 1
|  |  | Mikrocentrifūga |  |  | 140 x 800 x 220 | 1 |  |  | 0.9 | 230 |  | 4
|  |  | Laboratorijas trauku komplekts |  |  |  | 1
|  |  | Žāvskapis |  |  | 500x500x500 | 1 |  |  | 3 | 220 |  | 6
|  |  | portatīvais dators |  |  |  | 1
|  |  | projektora ekrāns |  |  |  | 1
|  |  | projektors |  |  |  | 1
|  |  | printeris |  |  |  | 1
2_2
Analītiskās ķīmijas mācību laboratorija | 16 | 140 |  | 19-23°C | 40-60%
|  |  | Centrālais laboratorijas galds TRESPA vai analogu virsmu |  |  | 3000x1650x900/1626 | 4 | ir | a
|  |  | Centrālā galda gala izlietnes, PP |  |  | 1650x750x900 | 4 | ir | k/a
|  |  | Laboratorijas galds tumba |  |  | 4000x750x900 | 1
|  |  | Laboratorijas galds, C-tipa |  |  | 1500x750x900 | 14
|  |  | Laboratorijas atvilkņu bloks uz riteņiem |  |  | 600x500x500 | 5
|  |  | Velkmes skapis |  |  | 1800x910x2400 | 2 | ir | a | 0.6 | 220 | 635 | 24
|  |  | Reaģentu uzglabāšanas skapis Asecos vai analogs |  |  | 1200x615x2000 | 1 |  |  |  |  | 75 | 12
|  |  | Laboratorijas skapis |  |  | 1000x540x2000 | 4
|  |  | Drēbju skapis |  |  | 1000x540x2000 | 1
|  |  | Laboratorijas krēsls |  |  | 900 | 20
|  |  | Skolotāja darba galds ar izlietni |  |  | 2500x750x900 | 1 | ir | k/a
|  |  | Skolotāja darba galda atvilkņu bloks |  |  | 600x500x605 | 1
|  |  | Skolotāja krēsls |  |  | 900 | 1
|  |  | Mufeļkrāsns |  |  | 450x490x550 | 1 |  |  | 2.5 | 230 |  | 4
|  |  | Žāvskapis |  |  | 590x520x960 | 1 |  |  | 3 | 220 |  | 6
|  |  | Spektrofotometrs |  |  | 404 x 197 x 314 | 2 |  |  | 0.4 | 230 |  | 4
|  |  | Manuāla titrēšanas birete |  |  |  | 8 |  |  | 0.2 | 230 |  | 2
|  |  | Kušanas punkta noteikšanas iekārta |  |  | 190 x 370 x 200 | 1 |  |  | 0.15 | 230 |  | 6
|  |  | Magnētiskais maisītājs |  |  | 200x200x40 | 5 |  |  | 0.5 | 220 |  | 2
|  |  | Laboratorijas trauku komplekts |  |  |  | 1
|  |  | Mēbeļu un klases uzstādīšana |  |  |  | 1
|  |  | Ūdens vanna butirometriem |  |  | 396 x 331 x 265 | 1 |  |  | 1 | 230 |  | 4
|  |  | Centrifūga Tauku noteikšanai |  |  | 396 x 331 x 365 | 1 |  |  | 1.2 | 230 |  | 3
|  |  | Piena sasalšanas punkta noteikšanas iekārta |  |  | 290 x 380 x 190 | 1 |  |  | 0.9 | 230 |  | 2
|  |  | Centrifūga ar dzesēšanu |  |  | 400 x 700 x 360 | 1 |  |  | 2.6 | 230 |  | 8
|  |  | Svari Analītiskie ar svaru galdu |  |  | 900x750x900 | 1 |  |  | 0.3 | 230 |  | 8
|  |  | Svari Laboratorijas |  |  | 200x200x40 | 1 |  |  | 0.2 | 220 |  | 2
|  |  | Karla Fišera titrators |  |  | 380 x 420 x 390 | 1 |  |  | 1.2 | 230 |  | 2
|  |  | Cietfāzu ekstrakcijas iekārta |  |  | 340 x 320 x 186 | 1 |  |  | 0.5 | 230 |  | 8
Instrumentu telpa
|  |  | Hromotogrāfs gāzu ar liesmas jonizācijas detektoru un gāzes balona glabāšanas skapi |  |  | 1200 x 750 x 1500 | 1 |  |  | 3.4 | 230 |  | 8 | H2 , Saspiests gaiss, He,
|  |  | Lokālā nosūce |  |  | 400 | 1 |  |  |  |  | 30 | 24
|  |  | Infrasarkanais spektrometrs |  |  | 450 x 420 x 264 | 1 |  |  | 0.7 | 230 |  | 4
|  |  | Polarimetrs |  |  | 430 x 220 x 300 | 1
|  |  | UV – Vis spektrofotometrs |  |  | 416 x 379 x 274 | 1 |  |  | 0.4 | 220 |  | 4
|  |  | Spektrofotometrs UV |  |  | 415 x 320 x 175 | 1 |  |  | 0.4 | 220 |  | 4
|  |  | spektrofotometri ar manuālo filtru uzstādīšanu (katrs uz sava galda) |  |  | 440 x 300 x 350 | 2 |  |  | 0.4 | 220 |  | 4
|  |  | Hromotogrāfs Waters šķidrumu |  |  | 550 x 600 x 750 | 1 |  |  | 1 | 230 |  | 8
|  |  | Ultraskaņas vanna |  |  | 280 x 180 x 140 | 1 |  |  | 0.05 | 220 |  | 2
|  |  | Termostats |  |  | 590 x 560 x 690 | 1
|  |  | Kratītājs inkubators |  |  | 340 x 340 x 435 | 1
|  |  | Hromotogrāfs |  |  | 700 x 600 x 750 | 1 |  |  | 3.4 | 230 |  | 8 | H2 , Saspiests gaiss, He,
|  |  | Žāvskapis |  |  | 590 x 560 x 690 | 1 |  |  | 3 | 220 |  | 6
|  |  | Centrifūgas |  |  | 450x410x560 | 2 |  |  | 0.4 | 220 |  | 2
|  |  | Fotometri |  |  | 440 x 300 x 350 | 2
|  |  | Titrators |  |  | 135 x 205 316 | 1
|  |  | Žāvsvari |  |  | 202 x 336 x 157 | 1 |  |  | 0.2 | 220 |  | 4
|  |  | portatīvais dators |  |  |  | 1
|  |  | projektora ekrāns |  |  |  | 1
|  |  | projektors |  |  |  | 1
2_6
Viskozo masu sagatavošanas tehnoloģiju laboratorija | 12 | 90 |  | 19-23°C | 40-60%
|  |  | Centrālais laboratorijas galds TRESPA vai analogu virsmu |  |  | 2400x1650x910/1620 | 4 | ir | a
|  |  | Laboratorijas galds, H-tipa ar atvilkņu bloku uz riteņiem |  |  | 1500x750x900 | 10
|  |  | Velkmes skapis |  |  | 1800x910x2700 | 1 | ir | a | 0.3 | 220 | 635 | 24
|  |  | Reaģentu uzglabāšanas skapis Asecos vai analogs |  |  | 1200x615x2000 | 1 |  |  |  |  | 75 | 12
|  |  | Laboratorijas skapis |  |  | 1000x540x2000 | 3
|  |  | Drēbju skapis |  |  | 1000x540x2000 | 1
|  |  | Laboratorijas krēsls |  |  | 900 | 24
|  |  | Skolotāja darba galds ar atvilkņu bloku |  |  | 2500x750x900 | 1
|  |  | Skolotāja krēsls |  |  | 900 | 1
|  |  | Laboratorijas izlietne, PP |  |  | 1500x750x900 | 2 | ir | k/a
|  |  | Laboratorijas dispermats |  |  | 400x400x400 | 1 |  |  | 0.5 | 220 |  | 2
|  |  | Ūdens dejonizators ar uzglabāšanas tvertni |  |  | 400x500x600 | 1 |  |  | 0.6 | 220 |  | 12
|  |  | Viskozimetrs |  |  | 200 x 250 x 820 | 1 |  |  | 0.9 |  |  | 2
|  |  | Aplikators |  |  | 230 x 50 x 290 | 1
|  |  | Trieciena testeris |  |  | 180 x 220 x 630 | 1
|  |  | Spīduma mērītājs |  |  | 150 x 52 x 71 | 1
|  |  | Krāsas mērītājs |  |  | 453 x 398 x 226 | 1 |  |  | 1.1 | 220 |  | 2
|  |  | Viskozitātes mērījumi ar caurplūdes šūnu |  |  | 123 x 259 x 459 | 1
|  |  | Adhēzijas mērīšanas iekārta |  |  | 417 x 321 x 214 | 1 |  |  | 0.3 | 220 |  | 2
|  |  | Bezkontakta pārklājuma biezuma mērītājs |  |  | 163 x 180 x 56 | 1
|  |  | Rokas pH metrs |  |  | 150 x 200 x 67 | 1
|  |  | Žāvskapis |  |  | 600x550x1000 | 1 |  |  | 3 | 220 |  | 6
|  |  | Laboratorijas dzirnavas |  |  | 630 x 415 x 468 | 1 |  |  | 1.3 | 220 |  | 3
|  |  | Kombinētais planetārias - dissolver maisītājs, vakuumējams |  |  | 500x325x1080 | 1 |  |  | 0.75 | 220 |  | 4
|  |  | Svari laboratorijas |  |  | 200x200x40 | 1 |  |  | 0.2 | 220 |  | 2
|  |  | Aksiālais centrbēdzes maisītājs |  |  | 86 x 230 x 267 | 1 |  |  | 0.18 | 220 |  | 3
|  |  | Magnētiskais maisītājs |  |  | 173x277x94 | 1 |  |  | 0.8 | 220 |  | 2
|  |  | Piknometri |  |  |  | 3
|  |  | Krāsas nožuvuma noteikšanas iekārta |  |  | 300x100x300 | 1
|  |  | Krāsas nodiluma noteikšanas iekārta |  |  |  | 1
|  |  | Grindometrs maluma pakāpes noteikšanai |  |  |  | 1
|  |  | Mēbeļu un klases uzstādīšana |  |  |  | 1
|  |  | portatīvais dators |  |  |  | 1
|  |  | projektora ekrāns |  |  |  | 1
|  |  | projektors |  |  |  | 1
2_11
Mikrobioloģijas laboratorija | 16 | 100 |  | 19-23°C | 40-60%
|  |  | Centrālais laboratorijas galds TRESPA vai analogu virsmu |  |  | 2400x1650x1800 | 2 | ir | a
|  |  | Centrālais laboratorijas galda pagarinajums TRESPA vai analogs |  |  | 1650x700x900 | 2
|  |  | Centrālā galda gala izlietnes, PP ar vienu izlietni |  |  | 1650x750x900 | 1 | ir | k/a
|  |  | Centrālā galda gala izlietnes, PP ar divām izlietnēm |  |  | 1650x750x900 | 1 | ir | k/a
|  |  | Laboratorijas galds, C-tipa ar tumbu |  |  | 1500x750x900 | 5
|  |  | Laboratorijas galds, C-tipa ar tumbu |  |  | 2300x750x900 | 1
|  |  | Laboratorijas galds, H-tipa ar 10 rozetēm |  |  | 3000x1000x900 | 1
|  |  | Velkmes skapis |  |  | 1800x910x2400 | 1 | ir | a | 0.3 | 220 | 635 | 24
|  |  | Reaģentu uzglabāšanas skapis Asecos vai analogs |  |  | 1200x615x2000 | 1 |  |  |  |  | 75 | 12
|  |  | Laboratorijas skapis |  |  | 1000x540x2000 | 5
|  |  | Drēbju skapis |  |  | 1000x540x2000 | 1
|  |  | Laboratorijas krēsls |  |  | 900 | 20
|  |  | Skolotāja darba galds ar izlietni |  |  | 2500x750x900 | 1 | ir | k/a
|  |  | Skolotāja darba galda atvilķnu bloks |  |  | 600x500x605 | 1
|  |  | Skolotāja krēsls |  |  | 900 | 1
|  |  | Ūdens dejonizators ar uzglabāšanas tvertni |  |  | 300x600x900 | 1 |  |  | 0.6 | 220 |  | 12
|  |  | Ledusskapis |  |  | 600x650x1860 | 1 |  |  | 0.5 | 220 |  | 24
|  |  | II klases mikrobioloģiskās drošības skapis |  |  | 1800x800x1800 | 1
|  |  | Inkubators ar sildīšanas un dzesēšanas funkciju |  |  | 590x520x960 | 1 |  |  | 2.8 | 220 |  | 8
|  |  | Automātisks vertikālais autoklāvs |  |  | 400x400x400 | 1 |  |  | 2.5 | 230 |  | 8
|  |  | Koloniju skaitītājs |  |  | 300x300x400 | 1
|  |  | Mikroskops Trinokulārais ar videokameru |  |  | 300x300x400 | 1 |  |  | 0.2 | 220 |  | 8
|  |  | Laboratorijas mikseris, pārtikas produktu homogenizēšanai |  |  | 300x300x500 | 1
|  |  | Mikroskops |  |  | 300x300x500 | 4 |  |  | 0.2 | 220 |  | 8
|  |  | Orbitālais kratītājs - inkubators |  |  | 600x500x500 | 1
|  |  | Laboratorijas trauku komplekts un materiāli |  |  |  | 1
|  |  | Rokas pH metrs |  |  |  | 2
|  |  | Strāvas avots elektroforēzes sistēmai |  |  |  | 1
|  |  | UV transiluminators agarozes gēla apskatei |  |  | 300x350x80 | 1 |  |  | 0.2 | 220 |  | 4
|  |  | Horizontālās elektroforēzes sistēma |  |  | 120x280x80 | 1
|  |  | Polimerāzes ķēdes reakcijas iekārta |  |  | 260x410x270 | 1
|  |  | Mehānisko pipešu komplekts |  |  |  | 1
|  |  | UV Boksi (stāv uz diviem galdiem) |  |  | 1245×585×585 | 2 |  |  | 0.1 | 220 |  | 4
|  |  | Žāvskapis |  |  | 500x500x500 | 1 |  |  | 3 | 220 |  | 6
|  |  | Ikubators |  |  | 500x500x500 | 1
|  |  | Horizontālais autoklāvs |  |  | 500x500x500 | 1
|  |  | Ledusskapis Mazais (stāv uz galda) |  |  | 600x600x600 | 1 |  |  | 0.4 | 220 |  | 24
|  |  | Plītiņa |  |  | 300x300x300 | 1
|  |  | Ūdens vanna |  |  | 300x300x300 | 1 |  |  | 0.5 | 220 |  | 4
|  |  | Mikroskopi skolēnu |  |  | 300x300x600 | 11 |  |  | 0.1 | 220 |  | 8
|  |  | Trinokulārs skolotāja |  |  | 300x300x600 | 1 |  |  | 0.5 | 220 |  | 8
|  |  | portatīvais dators |  |  |  | 1
|  |  | projektora ekrāns |  |  |  | 1
|  |  | projektors |  |  |  | 1
|  |  | printeris |  |  |  | 1